Żurawica 12.09.2014r.

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny

im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy

ul. Różana 9, 37-71- Żurawica

## WPSP.NAZ- 383/ 7 /7975/2014

## Strona internetowa Szpitala

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.907 z późn. zm. ) Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. Prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy,  37-710 Żurawica ul. Różana 9, jako zamawiający w postępowaniu  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na:  „Zakup i dostawę wraz z montażem wyposażenia medycznego pomieszczeń poddasza i parteru budynku nr 3a dla potrzeb Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 2” w związku z zapytaniem Wykonawcy złożonym w dniu 11.09.214r. przekazuję treść zapytania i wyjaśnienia Zamawiającego do zapisów treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Treść zapytania Wykonawcy 4:

Pytanie 1

Dotyczy zapisów SIWZ: Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności ofert wydzieli osobny pakiet z Łóżka szpitalnego rehabilitacyjnego z materacem typ 1(poz.3.1) ,Szafka przyłóżkowa typ 1(poz.3.3), Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z materacem typ 2(poz.3.2), Szafka przyłóżkowa typ 2(poz.3.4) , Płuczka – dezynfektor basenów(poz.3.5) ?Pozwoli to na zagwarantowanie Zamawiającemu większej ilości ofert, jednocześnie motywując potencjalnych wykonawców do składania bardziej konkurencyjnych cenowo ofert?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie wyrazi zgody na wydzielenie osobnego pakietu następujących  pozycji (poz.3.1) Łóżka szpitalnego rehabilitacyjnego z materacem typ 1 (poz.3.3), Szafka przyłóżkowa typ 1, (poz.3.2) Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z materacem typ 2, (poz.3.4) Szafka przyłóżkowa typ 2, (poz.3.5) Płuczka – dezynfektor basenów.

Zamawiający podtrzymuje zapisy Działu II pkt 2  SIWZ „ Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych”.

POZ.3.5

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie o załadunku komory jeden basen lub trzy kaczki? Oferowane urządzenia poprzez zastosowanie rozwiązania oferuje bardzo szybki i skuteczny proces, dzięki czemu zwiększenie załadunku komory nie jest konieczne.

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na mniej korzystne od opisanego w SIWZ rozwiązanie.

POZ.3.4

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści szafkę , opis poniżej:

Szafka przyłóżkowa o konstrukcji z blachy ocynkowanej, czołami
szuflad i drzwiczkami oraz blatami wykonanymi z płyty meblowej typu Unilam
odporna  na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV.
Szafka o wymiarach 500x515 mm (szerokość x głębokość) i 865 mm (wysokość),stabilny blat boczny (konstrukcja szafki zapewnia pełna stabilność w każdym położeniu blatu).
Blat szafki oraz blat boczny wykonany  z płyty meblowej, szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości oraz regulację przechyłu bocznego.
Szafka z regulacją blatu bocznego  zakresie 730-1060 mm , szuflada wysuwana na prowadnicach suwowych,  w środku umieszczony wkład tworzywowy z możliwością jego wyjęcia do mycia i dezynfekcji .Szafka dwustronna, z możliwością dowolnego ustawienia jej po prawejl ub lewej stronie łóżko, wyposażona w blat boczny. Szafka wyposażona w cztery koła tworzywowe niebrudzące podłoża,  2 koła z hamulcem.

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji. Płyta meblowa typu Unilam, prowadnice suwowe stanowią  mniej korzystne rozwiązanie.

POZ.3.2.

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości 2130mm z możliwością przedłużenia leża po 10cm z każdej strony?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający nie dopuszcza z uwagi na specyfikę oddziału, bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego dodatkowych elementów przedłużających leże.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze stałą wysokością leża 550mm?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na pogorszenie parametrów wymaganych.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści kąt nachylenia segmentu oparcia pleców od 0 do 75ᵒ , oraz kąt nachylenia segmentu uda od 0 do 45ᵒ.

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko o dopuszczalnym obciążeniem 170kg?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na pogorszenie parametrów wymaganych.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści konstrukcję łóżka wykonaną z profili o przekroju 4 x 3cm? Odpowiedź:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na pogorszenie parametrów wymaganych.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści trwalszą niż tworzywową metalową obudowę kół?

Odpowiedź:

TAK. Zmawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści materac z pianki o wyższych parametrach gęstości i twardości np. N2838?

Odpowiedź:

NIE. Z uwagi na wygodę pacjentów Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec materaca o gęstości materiału 155 g/m2 ± 10% g/m2

Odpowiedź:

NIE. Opisane parametry nie gwarantują zapisu wymaganego w SIWZ.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści materac w pokrowcu dla którego nie zaleca się prasowania ?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na pogorszenie parametrów wymaganych.

POZ.3.1

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści łóżko z łatwo odejmowalnymi panelami z tworzywa?

Odpowiedź:

NIE. Z uwagi na specyfikę oddziału oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości segmentu oparcia pleców 760mm?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na pogorszenie parametrów wymaganych.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości segmentu stałego 210mm?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na pogorszenie parametrów wymaganych.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości segmentu uda 280mm?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na pogorszenie parametrów wymaganych.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści łóżko o długości segmentu podudzia 505mm?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na pogorszenie parametrów wymaganych.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści łóżko ze sterownikiem wyposażonym w blokadę w postaci przycisku centralnego umożliwiającego blokowanie funkcji ?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający  wyraża zgodę.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści minimalną wysokość leża bez materaca 370mm, natomiast maksymalną wysokością leża jest 750 mm?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na pogorszenie parametrów wymaganych z uwagi na wygodę pacjentów.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści łóżko o regulacji elektrycznej kąta nachylenia segmentu oparcia pleców 0 do 70 , kąta nachylenia segmentu ud 0-34ᵒ ?

Odpowiedź:

TAK. Zamawiający dopuszcza regulację oparcia pleców od 0 do 70.

NIE. Kąt nachylenia segmentu ud w zakresie 0-34ᵒ jest znacząco mniejszy od wymaganego i Zamawiający nie może na to wyrazić zgody.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści obudowę kół metalową, trwalszą od tworzywowej ?

Odpowiedź:

TAK. Zmawiający wyraża zgodę.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez osłony tworzywowej elementów konstrukcyjnych podwozia na całej długości i szerokości łóżka, natomiast z konstrukcją łatwiejszą do utrzymania czystości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie może wskazywać sposobu zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych. Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych powinien uwzględniać bezpieczeństwo pacjentów oraz personelu medycznego.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści regulację elektryczną pozycji Trendelenburga i anty- Trendelenburga w zakresie 15ᵒ?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na pogorszenie parametrów wymaganych.

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści bezpieczne obciążenie łóżka 200kg?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający nie wyraża zgody na pogorszenie parametrów wymaganych.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści łóżko z funkcją autoregresji segmentu pleców 10 cm , oraz segmentu ud 6 cm?

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający z uwagi na wygodę pacjentów nie wyraża zgody.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści łóżko o bezpiecznym obciążeniu 185 kg?

Odpowiedź:

NIE.  Zamawiający nie wyraża zgody na pogorszenie parametrów wymaganych.

POZ.3.3

Pytanie 1

Czy Zamawiające dopuści szafkę przyłóżkową , opis poniżej:

Szafka przyłóżkowa o konstrukcji z blachy ocynkowanej, czołami
szuflad i drzwiczkami oraz blatami wykonanymi z płyty meblowej typu Unilam
odporna  na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV .
Szafka o wymiarach 500x515 mm (szerokość x głębokość) i 865 mm (wysokość),stabilny blat boczny (konstrukcja szafki zapewnia pełna stabilność w każdym położeniu blatu).
Blat szafki oraz blat boczny wykonany  z płyty meblowej, szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości oraz regulację przechyłu bocznego.
Szafka z regulacją blatu bocznego  zakresie 730-1060 mm , szuflada wysuwana na prowadnicach suwowych,  w środku umieszczony wkład tworzywowy z możliwością jego wyjęcia do mycia i dezynfekcji .Szafka dwustronna, z możliwością dowolnego ustawienia jej po prawej lub lewej stronie łóżko, wyposażona w blat boczny. Szafka wyposażona w cztery koła tworzywowe niebrudzące podłoża,  2 koła z hamulcem.

Odpowiedź:

NIE. Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji. Płyta meblowa typu Unilam, prowadnice suwowe stanowią  mniej korzystne rozwiązanie.

Zamawiający przekazuje treść zapytań i wyjaśnień Wykonawcom  (bez ujawnienia źródła zapytania ), oraz zamieszcza na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

DYREKTOR SZPITALA

mgr Mariusz Kwaśny

/KMW. TN.DS./4