# FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Pakiet 1 – Urządzenia i sprzęt medyczny – Załącznik nr 3 do SIWZ - Poz. 1

|  | Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z materacem typ 1 |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
|  | Łóżko wielofunkcyjne, czterosegmentowe, z czego minimum trzy segmenty ruchome. Segmenty umożliwiające łatwe mocowanie pasów do unieruchomienia pacjenta o szerokości min. 6 cm . | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. | TAK |  |
|  | Łóżko bez zewnętrznej ramy ułatwiającej dostęp do pacjenta jak również schodzenie pacjentów z łóżka | TAK |  |
|  | Leże podzielone na 4 segmenty w tym min. 3 ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia). Leże wyposażone w zabezpieczenie przed przesuwaniem się materaca na boki co najmniej w segmencie oparcia pleców oraz segmencie uda oraz przed przesuwaniem się materaca wzdłuż co najmniej w segmencie nożnym. | TAK |  |
|  | Długość łóżka max. 2150 mm | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita łóżka max. 950mm Szerokośc całkowita z barierkami max. 1000 mm | TAK |  |
|  | Długość x szerokość leża min. 2000x850 mm (± 5 mm) | TAK |  |
|  | Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż wieszaka kroplówki lub uchwytu ręki umieszczone przy segmencie oparcia pleców. Dodatkowe dwie tuleje umożliwiające montaż wieszaka kroplówki przy segmencie nóg pacjenta – możliwość montażu wieszaka kroplówki w każdym narożniku leża. | TAK |  |
|  | Funkcje łóżka regulowane elektrycznie za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych panelem sterującym: - regulacja wysokości - regulacja segmentu oparcia pleców - regulacja segmentu uda - funkcja autokontur - regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga | TAK |  |
|  | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca maks. 350 mm | TAK |  |
|  | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca min. 750 mm | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie do min. 15° obustronnie | TAK |  |
|  | Szczyty wykonane z tworzywa odpornego na mycie i dezynfekcję z wklejką kolorystyczną – możliwość wyboru kolorystyki szczytów łóżka wg wzornika RAL. Szczyty zabezpieczone przed możliwością wyjęcia | TAK |  |
|  | Wbudowane zasilanie awaryjne (bateria) pozwalająca na wykonanie min. 5 pełnych cykli łóżka z pełnym obciążeniem | TAK |  |
|  | Podstawa wyposażona w cztery koła o średnicy min. 125 mm – bieżnik wykonany z materiału niebrudzącego powierzchni. Koła osłonięte obudową tworzywową. Koła wyposażone w centralną blokadę wszystkich kół uruchamianą pedałem nożnym. Funkcja koła kierunkowego | TAK |  |
|  | Krążki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach łóżka chroniące łóżko przed uszkodzeniami. Krążki obrotowe wokół własnej osi . | TAK |  |
|  | Osłona tworzywowa elementów konstrukcyjnych podwozia na całej długości i szerokości łóżka | TAK |  |
|  | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie min. 230 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220-240V; 60 Hz/ 50 Hz | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - poręcze boczne lakierowane poniżej poziomu materaca nie wystające poza obrys zewnętrzny łóżka. Poręcze zbudowane z min. trzech poprzeczek poziomych oraz łączników pionowych i zabezpieczające min. 70% długości leża. Funkcja łatwego szybkiego, składania przy użyciu tylko jednej ręki Poręcze boczne spełniające normę EN-60601-2-52 - wieszak kroplówki w 4 sztukach łóżek zabezpieczony blokadą przed wyjęciem przez pacjenta - materac na łóżko o następujących cechach: - wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka - Wkład – pianka - Pianka o gęstości co najmniej T25 kg/m3 - Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu - Wykonana z materiałów antyalergicznych, antystatycznych - Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m2 - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - Oddychający, paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - Przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 1000g/m2/24h -Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikanie mikroorganizmów - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru - Pranie w temp. do 95°C - Odporny na dezynfekcję termiczną, parową w 105°C. i prasowanie do 110°C - Pozytywne badanie na niepalność materiału – dołączyć do oferty - Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez uprawiony podmiot na cały materac – dołączyć do oferty - Raport z badań potwierdzający odporność pokrowca na przenikanie drobnoustrojów na mokro - dołączyć do oferty - pasy do unieruchomienia pacjenta z zamkiem magnetycznym umożliwiające unieruchomienie rąk, nóg i ramion pacjenta. Wykonane w 100 % z naturalnych surowców. Możliwość prania do 95°C . Wszystkie części które przylegają do skóry pacjenta wyłożone miękkim filcem, zabezpieczające przed obtarciami naskórka. Paski zapinane za pomocą zamków i kluczy magnetycznych. Pasy odpowiadające normom europejskim, posiadają wymagane oznaczenie | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące od daty montażu | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu tj. usuwania awarii max. 72 godz. |  |  |
|  | Deklaracja zgodności CE na łóżko i materac – dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Firmowe materiały informacyjne producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu | TAK |  |
|  | Zapewnienie przez Wykonawcę dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat – informację dołączyć do oferty | TAK |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ - Poz. 2

|  | Szafka przyłóżkowa typ 1 z blatem bocznym |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| 1 | Szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | TAK |  |
| 2 | Drzwiczki oraz czoła szuflad metalowe pokryte lakierem proszkowym z możliwością wyboru kolorystyki – uchwyty do otwierania chromowane matowe lub ze stali nierdzewnej matowe | TAK |  |
| 3 | Blat szafki oraz blat boczny wykonany z płyty HPL z możliwością wyboru kolorystyki – blat boczny z rantami zapobiegającymi zsuwaniu się przedmiotów | TAK |  |
| 4 | Szerokość blatu górnego 440 mm +/- 20 mm | TAK |  |
| 5 | Głębokość blatu 440 mm +/- 20 mm | TAK |  |
| 6 | Długość blatu bocznego 550 mm +/- 20 mm | TAK |  |
| 7 | Głębokość blatu bocznego 360 mm +/- 20 mm | TAK |  |
| 8 | Szerokość szafki z konstrukcją blatu bocznego 650 mm +/-20 mm | TAK |  |
| 9 | Wysokość szafki do blatu górnego 810 mm +/- 20 mm | TAK |  |
| 10 | Blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości przy pomocy mechanizmu dociskowego w zakresie min. 800 do 1200 mm – mechanizm obsługiwany przy pomocy jednego pokrętła dużego wygodnego w użyciu | TAK |  |
| 11 | Blat boczny z możliwością zamiany stron – montażu po lewej lub prawej stronie szafki. Blat boczny zamontowany w sposób uniemożliwiający jego demontaż bez odpowiedniego klucza. | TAK |  |
| 12 | Możliwość pochylenia kąta blatu bocznego min. do 60° | TAK |  |
| 13 | Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wyjmowanym wkładem z tworzywa – wkład z podziałką na min 2 części | TAK |  |
| 14 | Szafka jednostronna tzn. z wysuwaną szufladą do przodu i jedynymi drzwiczkami | TAK |  |
| 15 | Szafka wyposażona w półkę do odkładania obuwia lub innych przedmiotów, wykonana z siatki pokrytej lakierem proszkowym – półka profilowana – zabezpieczenie przed wypadnięciem przedmiotów. | TAK |  |
| 16 | Szafka mobilna, przejezdna posiadająca w korpusie głównym cztery koła, w tym min. dwa z blokadą oraz dodatkowe piąte koło z blokadą wystające poza obrys korpusu szafki zwiększające stabilność przy rozłożonym blacie bocznym | TAK |  |
| 11 | Dodatkowa wewnętrzna półka w szafce, mocowana na stałe | TAK |  |
| 12 | Deklaracja zgodności CE– dołączyć do oferty | TAK |  |
| 13 | Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty. W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu | TAK |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ - Poz. 3

|  | Łóżko szpitalne rehabilitacyjne z materacem typ 2 |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
| 1. | Łóżko szpitalne z leżem składającym się z czterech segmentów z ruchomym segmentem oparcia pleców, uda i podudzia. Segmenty umożliwiające łatwe mocowanie pasów do unieruchomienia pacjenta o szerokości min. 6 cm | TAK |  |
| 2. | Segmenty leża wypełnione siatką metalową | TAK |  |
| 3. | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. | TAK |  |
| 4. | Główna konstrukcja łóżka zapewniająca wysoką wytrzymałość i stabilność. | TAK |  |
| 5. | Łóżko pozbawione zewnętrznej ramy ułatwiając w ten sposób dostęp do leżącego pacjenta, jak również schodzenie pacjentom z łóżka. | TAK |  |
| 6. | Regulacja kąta odchylenia segmentu oparcia pleców płynna dokonywana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Dźwignia do regulacji umieszczona pod leżem dostępna z dwóch strona łóżka. | TAK |  |
| 7. | Regulacja kąta odchylenia segmentu uda płynna dokonywana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Dźwignia do regulacji umieszczona pod leżem dostępna z dwóch strona łóżka. | TAK |  |
| 8. | Regulacja segmentu uda i segmentu oparcia pleców realizowana poprzez dwie osobne dźwignie dostępne z obu stron łóżka w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta i personelu. | TAK |  |
| 9. | Regulacja kąta odchylenia segmentu podudzia dokonywana za pomocą mechanizmu rastrowego. | TAK |  |
| 10. | W narożnikach leża od strony segmentu oparcia pleców tuleje uniwersalne do mocowania wyposażenia dodatkowego: wieszaka kroplówki, uchwytu ręki | TAK |  |
| 11. | Łóżko zaopatrzone w narożach w obrotowe krążki odbojowe zabezpieczające chroniące łóżko przed otarciami. | TAK |  |
| 12. | Parametry techniczne: - długość całkowita max. 2150 mm - szerokość całkowita max 950.mm - wymiary leża min :2000 x 800 mm - stała wysokości leża max. 500 mm - dopuszczalne obciążenie min. 230 kg | TAK |  |
| 13. | Układ jezdny wyposażony w cztery koła jezdne z blokadę. Koła o średnicy min. 125 mm. Koła posiadające tworzywową obudowę. | TAK |  |
|  | Szczyty wykonane z tworzywa z wklejką kolorystyczną – możliwość wyboru kolorystyki szczytów łóżka wg wzornika RAL Szczyty zabezpieczone przed możliwością wyjęcia | TAK |  |
| 14. | Wyposażenie: - poręcze boczne lakierowane jednoczęściowe składane wzdłuż leża poniżej poziomu materaca nie wystające poza obrys zewnętrzny łóżka. Poręcze zbudowane z min. trzech poprzeczek poziomych oraz łączników pionowych i zabezpieczające min. 70% długości leża. Funkcja łatwego szybkiego, składania przy użyciu tylko jednej ręki. Poręcze boczne spełniające normę EN-60601-2-52. - 2 kpl. pościeli /poduszka + koc/ - materac na łóżko o następujących cechach: - wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka - Wkład – pianka - Pianka o gęstości co najmniej T25 kg/m3 - Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu - Wykonana z materiałów antyalergicznych, antystatycznych - Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m2 - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - Oddychający, paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - Przepuszczalność powietrza nie gorsza niż 1000g/m2/24h - Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikani mikroorganizmów - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru - Pranie w temp. do 95°C - Odporny na dezynfekcję termiczną, parową w 105°C. i prasowanie do 110°C - Pozytywne badanie na niepalność materiału – dołączyć do oferty - Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez uprawiony podmiot na cały materac – dołączyć do oferty - Raport z badań potwierdzający odporność pokrowca na przenikanie drobnoustrojów na mokro - dołączyć do oferty | TAK |  |
| 15. | Gwarancja min. 24 miesiące od daty montażu | TAK |  |
| 16 | Czas reakcji serwisu tj. usuwania awarii max. 72 godz. |  |  |
| 17. | Deklaracja zgodności CE na łóżko i materac – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 18. | Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu | TAK |  |
| 19 | Zapewnienie przez Wykonawcę dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat – informację dołączyć do oferty | TAK |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ - Poz. 4

|  | Szafka przyłóżkowa typ 2 |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| 1 | Szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | TAK |  |
| 2 | Drzwiczki oraz czoła szuflad metalowe pokryte lakierem proszkowym z możliwością wyboru kolorystyki – uchwyty do otwierania chromowane matowe lub ze stali nierdzewnej matowe | TAK |  |
| 3 | Blat szafki wykonany z płyty HPL z możliwością wyboru kolorystyki | TAK |  |
| 4 | Szerokość blatu górnego 440 mm +/- 20 mm | TAK |  |
| 5 | Głębokość blatu 440 mm +/- 20 mm | TAK |  |
| 6 | Wysokość szafki do blatu górnego 810 mm +/- 20 mm | TAK |  |
| 7 | Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wyjmowanym wkładem z tworzywa – wkład z podziałką na min 2 części | TAK |  |
| 8 | Szafka jednostronna tzn. z wysuwaną szufladą do przodu i jedynymi drzwiczkami | TAK |  |
| 9 | Szafka wyposażona w półkę do odkładania obuwia lub innych przedmiotów, wykonana z siatki pokrytej lakierem proszkowym – półka profilowana – zabezpieczenie przed wypadnięciem przedmiotów | TAK |  |
| 10 | Szafka mobilna, przejezdna posiadająca w korpusie głównym cztery koła, w tym min. dwa z blokadą oraz dodatkowe piąte koło z blokadą wystające poza obrys korpusu szafki zwiększające stabilność przy rozłożonym blacie bocznym | TAK |  |
| 11 | Dodatkowa wewnętrzna półka w szafce, mocowana na stałe | TAK |  |
| 12 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| 13 | Deklaracja zgodności CE– dołączyć do oferty | TAK |  |
| 14 | Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty. W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu | TAK |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ - Poz. 5

|  | Taboret szpitalny |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
|  | Fotelik lekarski z oparciem, regulacją wysokości, mobilny. Fotel dla personelu szpitalnego posiadający regulację wysokości uzyskiwaną przy pomocy sprężyny gazowej. Zakres regulacji min od 560 do 750 mm. | TAK |  |
|  | Podstawa chromowana 5 ramienna. Koła o średnicy ok. 50 mm w tym co najmniej 2 z blokadą. | TAK |  |
|  | Siedzisko tapicerowane o średnicy min.350mm. Oparcie pleców tapicerowane z regulacja wysokość, obrotowe mogące również spełniać rolę podpórki pod ręce lekarza, regulowane w zakresie min 270 mm. | TAK |  |
|  | Tapicerka odporna na dezynfekcję do wyboru przez użytkownika | TAK |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące |  |  |
|  | Deklaracja zgodności CE– dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty. W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu | TAK |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ - Poz. 6

|  | Wózek /Stolik /zabiegowy |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
|  | Wózek zabiegowy wykonany z tworzywa | TAK |  |
| 2 | Wózek składający się z konstrukcji bazowej- szafki na podstawie przejezdnej z blatem górnym. Wszystkie elementy wewnętrzne szafki (półki, szuflady, zawieszki) powinny posiadać możliwość wymiany elementów wózka aby zmienić przeznaczenia wózka czy dostosować go poprzez rozbudowę o wyposażenie dodatkowe. Zmiana elementów wewnętrznych wózka łatwa do wykonania w warunkach technicznych szpitala polegająca na prostej wymianie elementów składowych wózka bez użycia narzędzi | TAK |  |
| 3 | Wózek przystosowany do mycia urządzeniami wysokociśnieniowymi oraz do mycia w komorach myjących. | TAK |  |
| 4. | Wózek wykonany z tworzywa sztucznego- polipropylenu, dolna półka z tworzywa ABS odpornego na uderzenia – półka profilowana ze spadem i otworem umożliwiającym odpływ wody w czasie mycia. W narożach wózka zatopione elementy metalowe zwiększające sztywność wózka | TAK |  |
| 5 | Górny blat wykonany z tworzywa sztucznego - polipropylenu odporny na środki dezynfekujące używane w szpitalach. Wymiary blatu dostosowane do wymiarów gabarytowych wózka. Blat posiadający zintegrowane, wyprofilowane uchwyty do przetaczania wózka. W blacie zamontowana półka wysuwana z boku. | TAK |  |
| 6 | Wymiary gabarytowe wózka (szerokość x głębokość x wysokość) 850 x 600 x 1050 mm (+/-30 mm) | TAK |  |
| 7 | Wózek zabudowany na stałe tworzywowymi ściankami z trzech stron | TAK |  |
| 8 | Wózki posiadające centralną blokadę wszystkich szuflad uruchamianą przyciskiem umieszczonym w czołowej części blatu. Dodatkowo klucz zamykający. | TAK |  |
| 9 | 4 Koła o średnicy min. 125mm w tym minimum jedno z blokadą – koła z bieżnikiem niebrudzącym podłoża i w obudowie tworzywowej bez zewnętrznych elementów metalowych | TAK |  |
| 10 | Po bokach zamontowane dwie uniwersalne szyny montażowe o długość min. 350 mm wykonane z aluminium lub ze stali nierdzewnej matowej | TAK |  |
| 11 | Kolor podstawy i oznaczenia szuflad do wyboru przez Zamawiającego z palety kolorów . | TAK |  |
| 12 | Wózek wyposażony w elementy wewnętrzne w skład których wchodzą: szuflada duża o wysokości 300mm±-50mm szuflada średnia o wysokości 150 mm ± 30mm- 2 szt. - szuflada mała o wysokości 80 mm+/- 30 mm 3 szt. Szuflady na prowadnicach suwnych | TAK |  |
| 13 | Możliwość dowolnej zmiany położenia szuflad przez personel w trakcie użytkowania bez użycia narzędzi | TAK |  |
| 14 | Zestaw przegródek tworzywowych do szuflady małej tworzących ok. 25 pól, z możliwością konfigurowania ich wielkości | TAK |  |
| 15 | Zestaw przegródek tworzywowych do szuflady średniej tworzących ok. 10 pól, z możliwością konfigurowania ich wielkości | TAK |  |
| 16 | Pojemnik na zużyte igły z uchwytem metalowym na pojemnik montowany z boku wózka | TAK |  |
| 17 | Nadstawka tworzywowa nad blatem posiadająca min 1 rząd pojemników z przeźroczystego materiału | TAK |  |
| 18 | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
| 19 | Deklaracja zgodności CE– dołączyć do oferty | TAK |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ - Poz. 7,9,22,

|  | MEBLE MEDYCZNE Biurko medyczne, szafka na leki, szafka medyczna na środki dezynfekcyjne |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
|  | Meble zapewniające komfort i długotrwałe użytkowanie, dostosowane do potrzeb jednostek służby zdrowia. | TAK |  |
| 2. | Konstrukcja mebli oparta na anodowanych profilach zamkniętych aluminiowych zapewniających odpowiednia sztywność i wytrzymałość. | TAK |  |
| 3. | Elementy łączące profile wykonane z tworzywa ABS wzmocnione wewnątrz zatopionym elementem metalowym o dużej odporności mechanicznej | TAK |  |
| 4. | Wszystkie przednie krawędzie pionowe mebli wykonane z profili typu ćwierćwałek w celu zabezpieczenia użytkowników przed ewentualnymi urazami | TAK |  |
| 5. | Szkielet mebli wypełniony płytą wiórową obustronnie laminowaną | TAK |  |
| 6. | Fronty szuflad i drzwi wykonane z płyty melaminowej, a krawędzie płyt zabezpieczone obrzeżem PVC lub ABS w kolorze identycznym z kolorem korpusu o grubości min 2 mm | TAK |  |
| 7. | Blaty robocze charakteryzujące się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz środki dezynfekcyjne, wykonane z płyty meblowej pokrytej laminatem wysokociśnieniowym o grubości min 28 mm. Krawędzie zabezpieczone obrzeżem PVC lub ABS o grubości min 2 mm. | TAK |  |
| 8. | Półki w szafach zamkniętych pełnym frontem wykonane z płyty melaminowej, krawędzie zabezpieczone obrzeżem PVC | TAK |  |
| 9. | Szafki stacjonarne osadzone na nóżkach o wysokości min. 120mm z regulacją wysokości umożliwiającą niwelowanie nierówności podłogi | TAK |  |
| 10 | Zawiasy z regulacją w trzech płaszczyznach, zabezpieczone antykorozyjnie. | TAK |  |
| 11 | Prowadnice szuflad metalowe, zabezpieczone antykorozyjnie. Dożywotnia gwarancja producenta. | TAK |  |
| 12 | Szafy zamykane zamkami patentowymi. Kontenerki biurkowe oraz szafki szufladowe zamykane zamkami centralnymi | TAK |  |
| 13 | Uchwyty metalowe | TAK |  |
| 14 | W szafach z drzwiami szklanymi zamocowany hamulec frontu zabezpieczający przed uszkodzeniem frontu. Ramka z profili aluminiowych tworząca ramę drzwi przeszklonych | TAK |  |
| 15 | Minimum 2 kółka w szafach mobilnych posiadające hamulec bieżni oraz hamulec obrotu. Bieżnie nie brudzące powierzchni przeznaczone do powierzchni twardych | TAK |  |
| 16 | Kolorystyka blatów i płyt wiórowych do wyboru przez użytkowników z palet kolorystycznych popularnych producentów płyt | TAK |  |
| 17 | Wszystkie elementy zamykane z zamkami | TAK |  |
| 18 | Meble z możliwością odchylenia od wymiarów do 10% celem dostosowania do istniejących wnęk i warunków technicznych w pomieszczeniach | TAK |  |
| 19 | Biurko o wym. ok. 1200x600x750 mm, szafka 3 szufladowa zamykana zamkiem, przelotki na kable, półka na klawiaturę | TAK |  |
| 20 | Szafka medyczna wykonana z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, wyposażona w 2 półki, zamykana na klucz. | TAK |  |
| 21 | Szafka na leki – góra część oszklona, dół zamykany drzwiami pełnymi ok. 900x550x 2000mm ±50mm | TAK |  |
| 22 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |
| 23 | ATEST PZH dla mebli w tym systemie – dołączyć do oferty | TAK |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ - Poz. 8

|  | Krzesło medyczne obrotowe |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
|  | Podstawa pięcioramienna, wykonana ze stopu metali lekkich, aluminium polerowane efekt chrom | TAK |  |
|  | Samohamowne kółka jezdne do twardych powierzchni, średnica 65mm | TAK |  |
|  | Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska |  |  |
|  | Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu. | TAK |  |
|  | Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane trudnopalną pianką PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska 80 kg/m3 ± 10 kg/m3 | TAK |  |
|  | Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokosci w zakresie 50mm (sanki siedziska) | TAK |  |
|  | Plastikowe oparcie krzesła wykonane z polipropylenu z włóknem szklanym, wyściełane trudnopalną pianką PU wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy. | TAK |  |
|  | Klasa trudnopalności pianek potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą PN EN 1021:1:2. Załączyc oświadczenie producenta. | TAK |  |
|  | Podłokietniki krzesła z nakładką wykonaną z miękkiego PU (poliuretanu), z możliwością regulacji w zakresie wysokości, wspornik oraz część ruchoma podłokietnika wykonana z polipropylenu PP | TAK |  |
|  | Krzesło tapicerowane tkaniną zmywalną z atestem higieniczności, trudnopalności EN 1021:1, osnowa 100% bawełna, lico 100% PU (poliuretan), o klasie ścieralności na poziomie 250 000 cykli (PN-EN ISO 12947-2), gramatura min 380/m2 | TAK |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |
|  | Wszystkie wymienione atesty i certyfikaty, wraz z podaniem nazwy, symbolu oraz producenta oferowanych krzeseł, muszą być zawarte w ofercie. | TAK |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ - Poz. 10

|  | Fotel do pobierania badań |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
| 1 | Fotel do pobierania badań przeznaczony do przeprowadzania zabiegu iniekcji na prawym lub lewym przedramieniu osoby poddawanej zabiegowi | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na dezynfekcję | TAK |  |
| 3 | Siedlisko, oparcie pleców oraz podpórki ręki tapicerowane odpornym na dezynfekcję | TAK |  |
| 4 | Gwarancja min.24 miesiące | TAK |  |

###### Załącznik nr 3 do SIWZ - Poz.11

|  | Przenośny ssak elektryczny z wózkiem |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
| 1 | Ssak przenośny z możliwością zamontowania na wózku | TAK |  |
| 2 | Wyposażony w butlę wielokrotnego użycia o pojemności min 1 litra z pokrywą z tworzywa sterylizowanego wyposażoną w zawór odcinający | TAK |  |
| 3 | Ssak wyposażony w wyłącznik nożny | TAK |  |
| 4 | Zasilanie 230V/50Hz | TAK |  |
| 5 | Możliwość włączenia ssaka zarówno z panelu jak i z włącznika nożnego | TAK |  |
| 6 | Wyposażony w filtr hydrofobowy - antybakteryjny | TAK |  |
| 7 | Certyfikat CE | TAK |  |
| 8 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 9 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| 9 | Ssak fabrycznie nowy | TAK |  |

###### Załącznik nr 3 do SIWZ – Poz.12

|  | Kozetka lekarska |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
| 1 | Kozetka lekarska metalowa wykonana z profili stalowych lakierowanych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, promieniowanie UV oraz dezynfekcję | TAK |  |
| 2 | Dopuszczalne obciążenie min. 230kg | TAK |  |
| 3 | Leże dwusegmentowe tapicerowane skajem łatwo zmywalnym z możliwością wyboru kolorystyki | TAK |  |
| 4 | Pod zagłówkiem zamontowany uchwyt na prześcieradło jednorazowe | TAK |  |
| 5 | Sztywna konstrukcja wzmacniania poprzeczkami na szerokość i minimum jedną poprzeczką na długość | TAK |  |
| 6 | Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

###### Załącznik nr 3 do SIWZ - Poz. 13

|  | Łóżko do EKG |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
| 1 | Konstrukcja - drewniana dwusegmentowa wykonana z drewna bukowego lub innego o nie gorszej wytrzymałości . | TAK |  |
| 2 | Dopuszczalne obciążenie min. 200 kg | TAK |  |
| 3 | Wykonanie: materiał odporny na mycie i dezynfekcję | TAK |  |
| 4 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

###### Załącznik nr 3 do SIWZ - Poz.14

|  | Aparat EKG z wózkiem |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
| 1 | Rejestracja min 6 standardowych odprowadzeń EKG | TAK |  |
| 2 | Prezentacja na wyświetlaczu i wydruk min 6 przebiegów EKG w układzie standardowym lub Cabrera | TAK |  |
| 3 | Podczas badania automatycznego funkcja zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie łącznie z datą i godziną wykonania badania , ustawieniami filtrów, czasem zapisu badania i opcjonalnie z danymi pacjenta i gabinetu- pamięć ostatniego badania automatycznego | TAK |  |
| 4 | Wydruk ze „schowka” automatycznego badania EKG w grupach po min 6 odprowadzeń | TAK |  |
| 5 | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | TAK |  |
| 6 | Filtr zakłóceń sieciowych ( 50Hz,60 Hz) | TAK |  |
| 7 | Filtr zakłóceń mięśniowych ( 25Hz, 35Hz,45Hz) | TAK |  |
| 8 | Deklaracja zgodności CE –dołączyć do oferty |  |  |
| 9 | Czas reakcji serwisu tj. usuwania awarii max. 72 godz. |  |  |
| 10 | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |
| 11 | Instrukcja obsługi w j. polskim | TAK |  |

###### Załącznik nr 3 do SIWZ - Poz. 15

|  | Waga lekarska elektroniczna |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
| 1 | Waga elektroniczna ze wzrostomierzem od 100 do 200 cm do ważenia osób dorosłych w placówkach służby zdrowia | TAK |  |
| 2 | Udźwig – do 200kg | TAK |  |
| 3 | Działka – do 100g | TAK |  |
| 4 | Legalizacja | TAK |  |
| 5 | Deklaracja zgodności CE –dołączyć do oferty |  |  |
| 6 | Czas reakcji serwisu tj. usuwania awarii max. 72 godz |  |  |
| 7 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| 8 | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą przedmiotu zamówienia | TAK |  |

###### Załącznik nr 3 do SIWZ - Poz.16

|  | Wózek do rozwożenia leków |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP. | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
|  | Wózek do rozwożenia leków w obrębie oddziału szpitalnego | TAK |  |
|  | Wózek składający się z podstawy mobilnej, korpusu z wymiennymi szufladami/pojemnikami, tacami, blatu i wyposażenia dodatkowego | TAK |  |
|  | Podstawa tworzywowa spełniająca również rolę odbojów chroniących wózek przed uszkodzeniem, wyposażona w 4 koła jezdne o średnicy min 100 mm z których przynajmniej jedno jest blokowane. Koła w osłonach tworzywowych posiadające miękkie opony niebrudzące podłoża. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kolorystyki podstawy | TAK |  |
|  | Korpus wózka posiadający systemowe prowadnice tworzywowe z funkcją wysuwania i wyjmowania szuflad czy tac. Prowadnice umożliwiające wysuwanie szuflad, ich wyciąganie bez użycia narzędzi i posiadające blokadę wysuwu końcowego. | TAK |  |
|  | Możliwość swobodnej wymiany przez Użytkownika kolejności szuflad czy tac, także możliwość rozbudowy w przyszłości wózka o inne moduły w celu jego rozbudowy , doposażenia czy zmiany przeznaczenia wózka. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w 4 tace z modułami do sortowania leków dla min 40 pacjentów. Moduł dla pacjenta wyjmowany z tacki, z zamknięciem przy pomocy przeźroczystej zasuwy, z 4 regulowanymi przegródkami. Możliwość opisu każdego modułu oraz oznaczenia kolorystycznego. Dodatkowy uchwyt przeznaczony do segregacji leków- min 10 kubków na każdej z tac | TAK |  |
|  | 1 wysuwany pojemnik o wysokości min 220 mm i szerokości 600mm | TAK |  |
|  | 1 wysuwany pojemnik o głębokości min140 mm i szerokości 600 mm | TAK |  |
|  | Blat wózka z tworzywa sztucznego - polipropylenu posiadający odporność na ogólnie stosowane w szpitalach środki dezynfekujące. Uchwyt do przetaczania wózka zintegrowany z blatem | TAK |  |
|  | Od czoła wózka żaluzja zamykająca dostęp do szuflad i tac z zamknięciem na klucz. Żaluzja z funkcją składania w podstawie wózka. Żaluzję wyciąga się bez użycia narzędzi. Wykonana z 1 kawałka materiału | TAK |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana w całości z tworzywa sztucznego- polipropylenu umożliwiająca mycie wózka w komorach myjących lub z wykorzystaniem wysokociśnieniowych urządzeń myjących. Podstawa wózka z otworami ułatwiającymi suszenie. | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne wózka (szerokość x głębokość x wysokość) 800 x 600 x 1000 mm +/-50mm | TAK |  |
|  | Uniwersalna, aluminiowa szyna do montażu wyposażenia dodatkowego zamontowana z boku wózka - długość min 300 mm | TAK |  |
|  | Kosz kolanowy do zawieszania na szynie | TAK |  |
|  | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |

###### Załącznik nr 3 do SIWZ - Poz.17

|  | Lampa bakteriobójcza przejezdna |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
| 1 | Lampa bakteriobójcza, mobilna umożliwiająca dezynfekcję powietrza w obecności personelu i pacjentów | TAK |  |
| 2 | Wymuszony przepływ powietrza przez komorę UV-C | TAK |  |
| 3 | Obudowa lampy odporna na dezynfekcję | TAK |  |
| 4 | Licznik czasu pracy z wyświetlaczem o wskazaniach z dokładnością do 1 h | TAK |  |
| 5 | Dezynfekowana kubatura; zasięg działania lampy do min 35 m2 | TAK |  |
| 6 | Trwałość promiennika min 7500h | TAK |  |
| 7 | Napięcie zasilania: 230V 50Hz, pobór mocy do 120 VA | TAK |  |
| 8 | Gwarancja min. 24 miesiące od daty montażu | TAK |  |
| 9 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min.10 lat | TAK |  |
| 10 | Czas reakcji serwisu tj. rozpoczęcia usuwania awarii max 72 godz. | TAK |  |
| 11 | Instrukcja obsługi w języku polskim wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |

###### Załącznik nr 3 do SIWZ - Poz.18

|  | Defibrylator |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
| 1 | Przenośny dwufazowy defibrylator pozwalający na szybką i zdecydowaną reakcję w sytuacji zagrożenia życia. Prosta obsługa intuicyjna, wbudowany system auto-kontroli dający gwarancję sprawności aparatu w chwili jego użycia. Obudowa i wyświetlacz odporny na wstrząsy, otarcia, zabrudzenia i zachlapania. Posiadający Klasę bezpieczeństwa. | TAK |  |
| 2 | Wyposażony w przyciski do uruchamiania urządzenia i inicjujący wyładowanie | TAK |  |
|  | Zasilany baterią: LiMnO2, 15V, 2,8Ah Żywotność min 6 lat ilość wyładowań do min 200@ 360J) | TAK |  |
| 3 | Przechowywanie danych: pamięć przenośna karta CF, czas zapisu do 24 godzin, Oprogramowanie PC | TAK |  |
| 4 | Wyposażony: Komplet elektrod dla dorosłych Komunikaty w 4 językach (w tym język polski), Pakiet zasilający : LiMnO2, 6-letnia bateria lub akumulator, elektrody wstępnie podłączane, maszynka do golenia, rękawiczki, gaza, maseczka do sztucznego oddychania, Torba na defibrylator | TAK |  |
| 5 | Waga z baterią max : 5kg | TAK |  |
| 6 | Czas reakcji serwisu tj. rozpoczęcia usuwania awarii max 72 godz. | TAK |  |
| 7 | Deklaracja zgodności CE- dołączyć do oferty | TAK |  |
| 8 | Firmowe materiały informacyjne producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów dołączyć do oferty. W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwośc wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu. | TAK |  |
| 9 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ - Poz. 19

|  | Wózek mały na butle z tlenem |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
| 1 | Wózek do transportu wewnętrznego butli ze sprężonym tlenem medycznym wyposażony w statyw zabezpieczający butlę przed przewróceniem | TAK |  |
| 2 | Koła o średnicy min. 50 mm w tym co najmniej 2 z blokadą | TAK |  |
| 3 | Wózek powinien być dostosowany do przewożenia butli o wadze od 10 kg do 20 kg. | TAK |  |
| 4 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ - Poz.20

|  | Stelaż do wlewów dożylnych |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
| 1 | Wieszak kroplówki mobilny | TAK |  |
| 2 | Podstawa wykonana ze stali lakierowanej proszkowo, pięcioramienna z min. 2 kółkami z blokadą | TAK |  |
| 3 | Ręczna regulacja wysokości wieszaka | TAK |  |
| 4 | Min. 2 haki na płyny infuzyjne | TAK |  |
| 5 | Góra wykonana ze stali nierdzewnej lub chromowanej | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ - Poz.21

|  | Wózek do transportu chorych |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
| 1 | Długość całkowita 2100mm(+/- 30mm) | TAK |  |
| 2 | Szerokość całkowita z poręczami max 790 mm | TAK |  |
| 3 | Szerokość leża wózka min 650mm | TAK |  |
| 4 | Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie min 570- 900 mm, sterowanie za pomocą pedału nożnego z obu stron wózka. | TAK |  |
| 5 | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
| 6 | Leże dwusegmentowe wypełnione płytą tworzywową | TAK |  |
| 7 | Ruchomy segment oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie min 0-65° | TAK |  |
| 8 | Regulacja przechyłu Trendelenburga min. 20° i anty- Trendelenburga min 12° za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Dodatkowy uchwyt ułatwiający ustawienie w/w pozycji zamontowany przed szczytem wózka od strony nóg pacjenta . sterowanie za pomocą dźwigni umieszczonej pod uchwytem dodatkowym | TAK |  |
| 9 | Wózek wyposażony w szczyty ( uchwyty do pchania ) w postaci rur wykonanych ze stali nierdzewnej polerowanej | TAK |  |
| 10 | Cztery odbojniki w ramie leża | TAK |  |
| 11 | Wózek wyposażony w : -barierki boczne ze stali nierdzewnej polerowanej składane z boku leża , minimum 2 poziome proste elementy, barierki muszą chronić pacjenta min. Od szczytu za głowę do ok. ¾ długości – wieszak kroplówki | TAK |  |
| 12 | Możliwośc wyboru koloru obić tapicerowanych ( min. 6 kolorów) | TAK |  |
| 13 | Centrala blokada czterech kół z kołem kierunkowym. Koła o średnicy min 200 mm. Koła z pełnymi tworzywowymi osłonami zakrywającymi miejsca potencjalnego gromadzenia się zabrudzeń. Blokada uruchamiania dźwignią nożną w postaci wygiętej rury wykonanej ze stali nierdzewnej polerowanej umieszczonej nad kołami od strony nóg pacjenta | TAK |  |
| 14 | Bezpieczne obciążenie min 180 kg | TAK |  |
| 15 | Deklaracja zgodności CE dołączyć do oferty | TAK |  |
| 16 | Firmowe materiały informacyjne producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów dołączyć do oferty. W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwośc wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu. | TAK |  |
| 16 | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |
| 17 | Oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat – dołączyć do oferty. | TAK |  |
| 18 | Oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora o zapewnieniu serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – dołączyć do oferty. | TAK |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ - Poz. 23

|  | Urządzenie do sprzątania i dezynfekcji przy pomocy nasyconej pary wodnej |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
| 1. | Funkcje urządzenia |
|  | 1. Czyszczenie parą - wysokie parametry pracy – sucha para wytwarzana pod ciśnieniem min10 bar - trwała obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej, | TAK |  |
|  | 2. Funkcja detergentu - wspomaga czyszczenie w miejscach silnie zabrudzonych. | TAK |  |
|  | 3. Funkcja zasysania nieczystości: - możliwość zasysania nieczystości powstałych podczas pracy. | TAK |  |
|  | 4. Funkcja czyszczenia mopem - wspomaga czyszczenie powierzchni płaskich typu: podłogi, ściany. | TAK |  |
| 2. | Dane techniczne |
|  | Pojemność zbiornika detergentu: min 5 l | TAK |  |
|  | Zbiornik detergentu – poziom alarmowy: Alarm wizualny i dźwiękowy | TAK |  |
|  | Podawana ilość detergentu: min 8 ml / | TAK |  |
|  | Ciśnienie: min. 10 bar | TAK |  |
|  | Zasilanie: 230 V / 50 Hz | TAK |  |
|  | Łączny pobór mocy: max. 3200 W | TAK |  |
|  | Materiał bojlera: Stal nierdzewna | TAK |  |
|  | Pojemność bojlera: min. 2 l | TAK |  |
|  | Pojemność zbiornika zasobnikowego: min. 5 l | TAK |  |
|  | Wytwarzanie pary: Przepływ ciągły | TAK |  |
|  | Temp. pary w bojlerze: min 175°C | TAK |  |
|  | Poziom alarmowy wody: Alarm wizualny i dźwiękowy | TAK |  |
|  | Sygnalizacja gotowości do pracy: Wizualna | TAK |  |
|  | Niskie napięcie w uchwycie: 9 V | TAK |  |
|  | Czas podgrzewania: max. 5 minuty | TAK |  |
|  | Przewód zasilający: min 10 m | TAK |  |
|  | Regulacja ciśnienia pary w uchwycie węża: | TAK |  |
|  | Waga netto:min. 40,0 kg ±/5kg | TAK |  |
|  | Certyfikat CE | TAK |  |
|  | Moc ssąca: min 18 kPa | TAK |  |
|  | Sterowanie funkcjami w uchwycie węża | TAK |  |
|  | Pojemność zbiornika wody brudnej:min 6 l | TAK |  |
|  | Obudowa:stal | TAK |  |
|  | Wydajność parowa – I stopień: min 65 gr Wydajność parowa – II stopień: min 80gr Wydajność parowa – III stopień: min 100 g / min | TAK |  |
| 3. | Wyposażenie | TAK |  |
|  | Komplet szczotek do różnych zastosowań: - Szczotka prostokątna z miękkim włosiem - Szczotka prostokątna z włosiem poliestrowym - Szczotka prostokątna z włosiem stalowym - Szczotka prostokątna z włosiem mosiężnym Końcówka transparentna do tapicerek Szczotka prostokątna Szczotka 30 mm ± /3 mm z włosiem poliestrowym Rura przedłużająca – (tylko para) Ssawka pozioma Końcówka do czyszczenia fug Wąż ssąco-parowy 3,45 m ±/ 0,5m Wąż parowy 5 m (para / detergent) Listwa ściągająca Szczotka min 40 cm – Nakładka z listwą gumową 40 cm ±/2cm – Nakładka z listwą plastikową 40 cm ±/2cm – Nakładka z listwą szczotkową 40 cm ±/2cm Listwa ściągająca 15 cm (ssąca) ± /2cm Nakładka szczotkowa 15 cm ± /2cm Nakładka z listwą gumową 15 cm ± /2cm Ssawka z dyszą i listwami gumowymi Mop ścienny ze ściereczką do mopa ściennego Mop podłogowy ze ściereczką do mopa podłogowego |  |  |
| 4. | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |
| 5 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim | TAK |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ Poz. 24

|  | Szafka na pasy bezpieczeństwa |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
| 1 | Szafka na pasy magnetyczne jednodrzwiowa o wymiarach 510 x 550 x 2000mm ±/50mm | TAK |  |
| 2 | Zamykana na klucz | TAK |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ - Poz. 25

|  | Wózek pod prysznic |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
| 1. | Wózek inwalidzki toaletowy, wykonany ze stali nierdzewnej , posiadający miękkie i wygodne siedzisko odporne na mycie i dezynfekcję | TAK |  |
| 2 | Wyposażony w uchylne podnóżki i podłokietniki, możliwość zdementowania oparcia, posiadający, hamulce na tylne koła | TAK |  |
| 3 | Dopuszczalne obciążenie min.150kg | TAK |  |
| 4 | Wózek składany, umożliwiający łatwy transport | TAK |  |
| 5 | Wymiary: szerokość siedziska min 45 cm, | TAK |  |
| 6 | Gwarancja min 24 miesiące | TAK |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ - Poz. 26

|  | Parawan |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
|  | Parawan 3 skrzydłowy - umożliwiający składanie i rozkładanie poszczególnych skrzydeł, wykonany z materiałów odpornych na dezynfekcję | TAK |  |
|  | Skrzydła łączone za pomocą zawiasów umożliwiających ich obrót o min 90° oraz ułożenie w jednej linii | TAK |  |
|  | Konstrukcja wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym. | TAK |  |
|  | Wypełnienie parawanu tkaniną łatwą do mycia i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Parawan mobilny, z kołami, z których co najmniej 2 są z blokadą | TAK |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ - Poz. 27

| Poz. 3.5 | Płuczka - dezynfektor basenów |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| 1 | Myjka posiadająca własną wytwornicę pary wbudowaną przeznaczone do mycia i dezynfekcji naczyń sanitarnych na oddziałach szpitalnych | TAK |  |
| 2 | Myjka posiadająca załadunek od frontu | TAK |  |
| 3 | Dezynfekcja termiczna zgodnie z normą EN ISO 15883-3 (z możliwością podwyższenia temperatury do ponad 80o C oraz wydłużeniem czasu trwania dezynfekcji) | TAK |  |
| 4 | Komora głęboko tłoczona bez spoin, z zaokrąglonymi narożnikami, sufit komory z nachyleniem ułatwiający samooczyszczenie i samo dezynfekcję | TAK |  |
| 5 | Pojemność komory umożliwiająca mycie i dezynfekcję 3 kaczki lub 1 kaczka + 1 basen | TAK |  |
| 6 | Funkcja opróżniania naczyń przy zamykaniu drzwi. Automatyczna blokada drzwi podczas wykonywaniu procesu | TAK |  |
| 7 | Urządzenie wyposażone w dysze myjące (natryskowe). | TAK |  |
| 8 | Urządzenie wyposażone w automatyczne, mechaniczne schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza | TAK |  |
| 9 | Wewnętrzna automatyczna dezynfekcja termiczna zbiornika na wodę i wszystkich rur doprowadzających wodę oraz dysz | TAK |  |
| 10 | Urządzenie o poziomie wytarzanego hałasu na max poziomie 55 dB | TAK |  |
| 11 | Mikrokomputerowe sterowanie pracą urządzenia | TAK |  |
| 12 | Urządzenie wyposażone w ekran prezentujący wszystkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i kontroli urządzenia | TAK |  |
| 13 | Panel dotykowy - membranowy | TAK |  |
| 14 | Optyczna i akustyczna informacja o awariach | TAK |  |
| 15 | Podłączenie odpływu Ø100 mm | TAK |  |
| 16 | Urządzenie posiadające pompę dozującą środek chemiczny i dodatkową lancę ssącą do pojemnika ze środkiem chemicznym i sondą do kontroli stanu napełnienia | TAK |  |
| 17 | Możliwość stosowania środków myjących i odkamieniających od różnych producentów | TAK |  |
| 18 | Wydzielone miejsce na pojemnik ze środkiem chemicznym wewnątrz urządzenia | TAK |  |
| 19 | Podłączenie wody zimnej R ½” , temperatura 5-25oC, prędkość przepływu > 18l/min., ciśnienie > 1 bar | TAK |  |
| 20 | Podłączenie wody ciepłej R ½” , temperatura 45-60oC, prędkość przepływu > 18l/min., ciśnienie > 1 bar | TAK |  |
| 21 | Deklaracja zgodności CE oraz zgłoszenie/wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |

Załącznik nr 3 do SIWZ - Poz. 28

|  | Urządzenie Dozujące |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Nazwa |  |
| typ |  |
| LP | Parametry i funkcje wymagane | Potwierdzenie spełnienia parametrów | Parametry i funkcje oferowane |
| 1 | Urządzenie dozujące do sporządzania wodnych roztworów środków dezynfekujących wyposażone w pompkę tłokową napędzaną silnikiem hydraulicznym |  |  |
| 2 | Bezpieczna i mocna konstrukcja obudowy ze stali szlachetnej, wysoki poziom bezpieczeństwa: optyczne zgłaszanie kontrolne podczas procesu dozowania w przypadku awarii oraz przy braku produktu lub wody. Automatyczna blokada urządzenia w przypadku awarii prądu. | TAK |  |
| 3 | Montaż ścienny, możliwy nad zlewem z odpływem, rurami odprowadzającymi lub otwartymi lejkiem odpływowym. | TAK |  |
| 4 | Dane techniczne : Wydajność: pobierana ilość roztworu użytkowego: . ( bezciśnieniowo) Zakres regulacji: 0,25 - 3,0%, bezstopniowo Tolerancja dozowania: mak: + 6% Ciśnienie wody wodociągowej co najmniej 0,16-0,7Mpa(1,6-7,0 barów) Temperatura wody wpływającej maksymalnie 30°C Przyłącze wody: złącze gwintowane z gwintem stożkowym spłaszczonym Przyłącze elektryczne: 230V Zastosowanie: odziały szpitalne w których stosowane są wodne roztwory środków dezynfekujących. | TAK |  |
| 5 | Gwarancja min 24 miesiące. |  |  |
| 6 | Urządzenie posiadające certyfikat bezpieczeństwa CE | TAK |  |
| 7 | Instrukcja obsługi w języku polskim . | TAK |  |